# Автоматизация измерений при масс-спектрометрии гексафторида урана на базе МИ-1201 АГМ

Александров О.Е., Калинин Б.А., Атанов В.Е., 
620002, г. Екатеринбург, ул. Мира 19, УГТУ-УПИ, каф. молекулярной физики; aleks@dpt.ustu.ru

Качество масс-спектрометрических измерений зависит не только от конструкции прибора, но и от возможности оптимизации сбора и обработки данных. Современное программное обеспечение предоставляет значительный спектр возможностей по математической обработке результатов эксперимента, но программное обеспечение приборов (в частности, МИ-1201 АГМ) не обладает достаточными возможностями для сопряжения с такого рода пакетами. Кроме того, даже самая совершенная программа не в состоянии удовлетворить всевозможным требованиям, которые могут появиться в ходе научных исследований.

Актуальной задачей автоматизации масс-спектрометрии является разработка программного обеспечения для этих целей. В настоящее время измерение на отечественных приборах проводится в основном на морально устаревшем программном обеспечении для операционной системы MS DOS.

В  настоящей работе рассмотрено построение программного обеспечения для автоматизации измерений при масс-спектрометрии гексафторида урана на базе МИ-1201 АГМ и сопряжения его с универсальным ПО управления и обработки:

- Разработана и реализована структура модуля управления масс-спектрометром МИ-1201 АГМ.

- Разработан и реализован драйвер для МИ-1201 АГМ и ОС Windows NT 4.0.

- Разработан способ сопряжения модуля управления масс-спектрометра с пакетом MathCAD 6.0/2000 позволяющий управлять масс-спектрометром и получать данные непосредственно в пакете MathCAD,  и использовать мощную систему математической обработки этого пакета для работы.

- Разработаны принципы построения и структура интерактивной программы управления настройкой и измерениями для МИ-1201 АГМ.

- Частично реализована программа управления настройкой и работой МИ-1201 АГМ для ОС Windows 9x/Windows NT 4.0. Программа может быть адаптирована для аналогичных приборов.

В настоящее время ведутся работы по разработке модели управления и сбора масс-спектрометрических данных для универсального пакета автоматизации научных исследований LabView.

Модуль МИ-1201 АГМ создан для обеспечения простого и надежного управления аппаратным комплексом МИ-1201 АГМ на уровне вызова процедур.

В результате создания модуля решены следующие проблемы:

- Создан компактный и удобный код.

- Отделены (изолированы) процедуры управления аппаратурой от общего пользовательского интерфейса программы (ввода-вывода на дисплей).

- Обеспечено управление МИ-1201 АГМ  в операционных системах DOS, Windows 9x, Windows NT.

- Создана предпосылка повышения чувствительности и разрешающей способности МИ-1201 АГМ за счет возможности применения методов математической обработки результата измерения.

Модуль МИ-1201 АГМ облегчает и упрощает создание программ управления и обработки данных измерений. Программист имеет возможность сосредоточиться на обработке данных, не задумываясь о тонкостях аппаратной и программной реализации управления масс-спектрометром.

Для удобства использования процедуры и функции модуля сгруппированы. Группировка осуществлена в двух измерениях:

- вертикальная (иерархическая) группировка по уровню сложности предоставляемого сервиса (уровни 0, 1, 2);

- горизонтальная группировка по функциям частей аппаратного комплекса (только для уровня 1).

Схема вертикальной и горизонтальной группировки модуля приведены на рис. . Модуль группирует методы управления в виде объектов языка Borland Pascal. Объект состоит из структуры данных и набора методов. Каждому сплошному прямоугольнику на рис.  соответствует отдельный объект. Предполагается, что конечному пользователю достаточно использовать объект верхнего уровня — контроллер МИ-1201 АГМ.

Исходный код модуля может быть откомпилирован в двух средах: Рис. 1 Иерархия объектов модуля

- Borland Pascal 7.0 для обычного (real) и защищенного (protected) режимов.

- Borland Delphi 3 ¸ Delphi 5.

Для удобной и эффективной работы по созданию новых программных средств предпочтительнее использование операционной системы Windows NT. Для управления масс-спектрометром под Windows NT необходим доступ к портам ввода-вывода процессора. Прямой доступ к портам ввода-вывода блокируется ОС Windows NT и доступ к портам возможен только через специальный драйвер.

Для работы модуля в Windows NT создан драйвер ввода/вывода в порты процессора. Модуль автоматически распознает Windows NT и пытается подключиться к драйверу ввода/вывода в порты. Для работы в Windows 9x или DOS модуль использует прямой доступ к портам и драйвер не нужен.

Драйвер Windows NT ¾ программа на языке Си и является переработанной версией стандартного драйвера ввода-вывода в порты, поставляемого Microsoft Corp. в составе «Microsoft® Windows NT® Version 4.0 Device Driver Kit». В результате модификации драйвер поддерживает несколько диапазонов портов.

Для работы уже существующих программ для ОС MS-DOS под Windows NT 4.0 создано виртуальное устройство DOS (драйвер виртуальной машины DOS), которое получает управление при перехвате ОС обращения к портам ввода-вывода и заменяет их на вызовы функций драйвера (рис. ).

Схема взаимодействия прикладных программ DOS с портами ввода-вывода в DOS и в ОС Windows NT приведена на рис. . Виртуальный драйвер DOS является подключаемой DLL -библиотекой, написанной на языке Си. а) б) Рис. 2. Взаимодействие программ DOS с портами ввода-вывода а) в среде DOS/Windows 9x и б) в среде Windows NT

При инициализации виртуальный драйвер сообщает системе, что при попытке прямого использования портов DOS-программой управление необходимо передать виртуальному драйверу DOS.

Описанные драйверы позволяют работать с масс-спектрометром МИ 1201-АГМ в операционной системе Windows NT 4.0. Эта ОС является наиболее устойчивой и защищенной из операционных систем персональных ЭВМ. Драйверы дают доступ к преимуществам этой ОС, и допускают одновременное использование унаследованного ПО для MS DOS.

Программа управления масс-спектрометром МИ 1201-АГМ базируется на ìîäóëå óïðàâëåíèÿ ìàññ-ñïåêòðîìåòðîì ÌÈ 1201-ÀÃÌ и представляет собой надстройку над ним. В состав программы входит интерфейс к пакету MathCAD Pro 6.0/2000 и графический интерактивный интерфейс управления ¾ для настройки прибора. Программа совместима с Microsoft Windows 9x/ME и Microsoft Windows NT 4.0. Для работы программы требуется установленный пакет MathCAD Pro 6.0/2000.

Основными преимуществами данной программы являются:

- Интеграция с MathCAD ¾ данные измерения доступны непосредственно в документе (WorkSheet) MathCAD;

- Система программирования MathCAD может использоваться как язык высокоуровневого программирования рутинных задач управления масс-спектрометром;

- MathCAD может использоваться для математической обработки данных измерений (спектров).

- Программа обеспечивает более гибкую систему отображения данных измерения, настройки прибора и экспорта данных измерения в файлы, чем стандартная программа из комплекта МИ 1201-АГМ.

- Программа доступна для модернизации, дополнения и встраивания в другие программы (пакеты) ¾ предоставляется в исходном коде.

Программа написана на языке программирования Object Pascal (Borland Delphi 5.0) и реализует функции управления и доступа к данным измерений в пределах, предусмотренных конструкцией МИ 1201-АГМ.

Программа реализована как динамическая библиотека «MI1201.dll», запускаемая из MathCAD или отдельно. Для удобства использования и обеспечения возможности модернизации и дополнения код программы структурирован. Схема структуры программы приведены на рис. , программа состоит из 4-х основных частей:

- Модуль управления, см. описание выше.

- Ядро виртуального масс-спектрометра (далее ЯВМС). Эта часть программы недоступна пользователю прямо и далее не рассматривается.

- Визуальный интерфейс (далее ВИ).

- Интерфейс MathCAD (далее ИМ).

Два ВИ и ИМ используют ЯВМС и могут работать независимо, т.е. можно использовать ВИ и ИМ как вместе, так и какой-либо один из них отдельно. Рис. 3. Иерархия программы

ИМ является ограниченным подмножеством ВИ. Некоторые функции и параметры, доступные в ВИ, недоступны в ИМ.

Основное назначение ВИ ¾ интерактивная настройка прибора и проведение измерений.

Основное назначение ИМ ¾ автоматизация операций по измерению и передача данных измерения в MathCAD для обработки.

Главным ограничением ИМ является невозможность динамического (т.е. постоянного) обновления данных измерения и отображения этих данных. Именно поэтому часть функций настройки не реализована для ИМ. Хотя, в принципе, ИМ можно расширить.

Изменения состояния прибора произведенные с любого интерфейса правильно и незамедлительно отображаются ВИ.

Изменения состояния прибора произведенные с ВИ не отображаются ИМ. Последнее обусловлено уже упоминавшейся выше невозможностью динамического отображения данных в MathCAD. Однако эти изменения будут отображены при последующих вызовах функций интерфейса MathCAD и сразу влияют на процесс измерения.

Интерфейс MathCAD (ИМ) представляет собой набор функций, доступных на листе (WorkSheet) MathCAD.

ИМ доступен сразу после запуска MathCAD, при условии, что ПО правильно установлено. При вызове любой функции ИМ, обращающейся к оборудованию, прибор будет включен и приведен в состояние, в котором он был при предыдущем выходе из программы.

Если в MathCAD не обращаться к функциям ИМ, то ИМ остается бездействующим и не мешает выполнять расчеты в MathCAD; никаких команд оборудованию не будет передано и состояние прибора не будет изменено.

Работа с функциями ИМ не отличается от работы с обычными функциями MathCAD. В зависимости от переданных аргументов функции либо меняют состояние прибора, либо возвращают данные о его текущем состоянии или данные измерения в виде массива MathCAD для последующей обработки.

Визуальный интерфейс (ВИ) представляет собой набор окон с управляющими элементами и элементами отображения данных, позволяющими интерактивно управлять прибором и динамически отображать данные измерения в реальном масштабе времени. Работа с ВИ подобна работе с типичной программой для Windows.

ВИ состоит из главного окна (см. рис. ), окна отображения текущих данных измерения (спектра), см. рис. и вспомогательных окон и диалогов. Рис. 4. Главное окно визуального интерфейса программы

ВИ может быть запущен и работать отдельно, без MathCAD.

Программа может быть перенесена на другие приборы аналогичного класса и/или расширена дополнительными функциями.

В настоящее время ведется работа по интеграции программы с системой LabView.

Исходный код модуля управления, драйверов и программы распространяется бесплатно. С заявками обращаться по адресу «amp@dpt.ustu.ru».

Работа выполнена при поддержке Министерства образования России (05.01.038).

Рис. 5. Окно отображения спектра